Установка специализированная испытательная для высоковольтных испытаний изоляции обмоток статора турбогенератора СИУК-246/43-60

Введение

Компания ЭЛЕКТРОМАШ является профессиональным производителем  высоковольтного испытательного оборудования и имеет высокую  репутацию качества и надежности своей продукции благодаря огромному опыту конструкторской разработки и производства. Компания ЭЛЕКТРОМАШ поставляет испытательное, измерительное и диагностическое оборудование для широкого  применения. Мы выпускаем испытательные системы для применения в лабораторных условиях, для научно-исследовательских целей, в промышленных условиях и на объектах.

Область применения

Основой резонансной испытательной системы переменного/постоянного тока является высоковольтный резонансный трансформатор с переменной регулируемой индуктивностью и трансформатор-возбудитель малой мощности. Высоковольтный резонансный трансформатор применяется для настройки в резонанс с емкостью объекта испытаний при неизменной рабочей частоте. В этом случае образуется резонансный контур, позволяющий проводить высоковольтные испытания приложенным напряжением промышленной частоты.

Резонансная испытательная система предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции оборудования с большой электрической емкостью: гидрогенераторов, турбогенераторов, комплектных токопроводов, силовых кабелей, высоковольтных вводов, конденсаторов, измерительных трансформаторов напряжения, КРУЭ на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД_34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ГОСТ-1516, ГОСТ-Р-51295. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки.

Состав системы:

| № | Тип | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | РТВ-300/50, 246кВА, 43кВ | Высоковольтный резонансный трансформатор с регулируемой индуктивностью |
| 2 | РНО-20/0.38/0-0.42 20кВА 0.38/0-0.42кВ | Регулятор напряжения |
| 3 | ДН-50э, 50кВ | Делитель напряжения |
| 4 | ЦАСИ-2000 | Цифровая автоматическая система управления и измерения, включая измерительную систему ИС-50э |
| 5 | РШ-100, 100кВ | Разрядник шаровый |
| 6 | ИПТ-60/3000 | Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока. |
| 7. Высоковольтный кабель длинной 50 м, кабель управления, измерительный и силовой кабель |

Условия эксплуатации

| Высота над уровнем моря | ( 1000 метров |
| --- | --- |
| Рабочая температура высоковольтных компонентов | -10 (С ( +45(С |
| Относительная влажность воздуха в помещении | ≤ 90% (при 20(С, без конденсации) |
| Максимальные суточные колебания температуры | ≤ 20(С |
| Температура хранения и транспортировки | –10 (С ( +50(С |
| Должно быть обеспечено надежное заземление с сопротивлением цепи заземления < 0,5 Ом |
| Форма переменного напряжения питания должна быть синусоидальной с коэффициентом нелинейных искажений < 3% |
| Фоновый частичный разряд | ˂5пКл |

Общие технические характеристики испытательной системы

Модель: СИУК-246/43-60

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Количество фаз: | Однофазная система |
| Номинальная входная мощность: | 20 кВА |
| Номинальное входное напряжение: | 380 В (фаза-фаза) |
| Номинальный входной ток: | 52.63 А |
| Номинальная выходная мощность: | 246 кВА |
| Номинальное выходное напряжение (переменного тока): | 43 кВ |
| Номинальное выходное напряжение (выпрямленного тока): | 60 кВ |
| Форма синусоиды испытательного напряжения переменного тока по ГОСТ-1516.2-97: | Соответствует |
| Коэффициент пульсаций (постоянный ток): | <3% |
| Номинальный выходной ток (переменный): | 5.72 А |
| Номинальный выходной ток (постоянный) | 3 мА |
| Диапазон резонансных емкостей: | 0.05-0.55 мкФ |
| Погрешность измерения испытательного напряжения по ГОСТ-17512-82: | ≤ 1% |
| Отклонение постоянного напряжения: | ≤ 1% |
| Уровень частичных разрядов: | ≤ 5 пКл |
| Наличие высших гармоник, номер которых больше 1 (ГОСТ-24346-80) | Отсутствует |
| Добротность системы: | ˃10 |
| Диапазон регулирования индуктивности: | ˃1:20 |
| Способ охлаждения: | естественное масляное/естественное воздушное охлаждение |
| Уровень шума: | <60 дБ (на расстоянии 4м от установки) |
| Испытательное напряжение: | 1.1 Uном. в течении 1 мин |
| Эксплуатация оборудования: | В помещении |
| Вес: | 2000 кг |
| Режим работы: | При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа. |

1. Высоковольтный резонансный трансформатор с переменной регулируемой индуктивностью:

Модель: РТВ-300/50

| Конструкция: | Бакового типа, маслонаполненный, естественное охлаждение, с регулируемой индуктивностью, с высоковольтным вводом, со встроенным трансформатором-возбудителем |
| --- | --- |
| Номинальная входная мощность: | 20 кВА |
| Номинальное входное напряжение: | 0.38 кВ |
| Номинальный входной ток: | 52.63А |
| Номинальная выходная мощность: | 246 кВА |
| Номинальное выходное напряжение: | 43 кВ |
| Номинальный выходной ток: | 5.72 А |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Количество фаз: | Однофазный |
| Диапазон регулирования индуктивности: | >1:20 |
| Добротность системы: | ˃ 10 |
| Способ охлаждения: | естественное масляное/естественное воздушное охлаждение |
| Уровень частичных разрядов: | <5 пКл |
| Испытательное напряжение: | 1.1 Uн в течение 1 мин |
| Коэффициент нелинейных искажений: | < 3% |
| Уровень шума: | < 75 дБ (на расстоянии 4м от установки) |
| Режим работы: | При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа. |

2. Емкостный делитель напряжения

Модель: ДН-50э

| Номинальное напряжение: | 50 кВ |
| --- | --- |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Номинальная емкость: | 40 нФ |
| Погрешность измерения: | ≤±1% |
| Коэффициент деления: | 1000:1 |
| Уровень частичных разрядов: | <5 пКл |
| Режим работы: | Совместно с резонансным трансформатором |

3. Регулятор напряжения

Модель: РНО-20/0.38/0-0.42

| Конструкция: | Колонковый, сухой, с естественным охлаждением |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение: | 0.38 кВ |
| Номинальное выходное напряжение: | 0-0.65 кВ (плавное регулирование) |
| Номинальная мощность: | 20 кВA |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Напряжение короткого замыкания: | <7.5% |
| Схема и группа соединения обмоток: | I-0 |
| Метод регулирования напряжения: | Сервоприводом |
| Количество фаз: | однофазный |
| Режим работы: | Совместно с резонансным трансформатором |

Скорость регулирования напряжения задается сервоприводом постоянного тока 220 В.

5. Высоковольтная блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока

Модель: ИПТ-60/3000

| № | Тип | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВБ-60/3 60кВ, 3000мкА | Высоковольтный блок выпрямленного напряжения |
| 2 | БУ-500 500Вт | Блок управления с портом RS для связи с компьютером |
| 3 | ИТ-3 3000мкА | Миллиамперметр |

Общие технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Количество фаз: | Однофазная система |
| Номинальная входная мощность: | 500 ВА |
| Номинальное входное напряжение: | 220 В |
| Номинальный входной ток: | 2 А |
| Номинальная выходная мощность: | 500 ВА |
| Номинальное выходное выпрямленное напряжение: | 60 кВ |
| Номинальный выходной ток | 3000 мкА |
| Коэффициент пульсаций: | <1% |
| Относительная погрешность измерений не более: | 1% |
| Точность установки выходного напряжения не хуже: | 1% |
| Испытательное напряжение: | 1.1 Uном. в течении 1 мин |
| Эксплуатация оборудования: | В помещении |
| Габаритные размеры : ДхШхВ | 400мм х 400мм х 500мм |
| Вес: | 10 кг |
| Режим работы: | При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа. |

6. Цифровая автоматическая система управления и измерения

Модель:ЦАСИ-2000 (ИС-50э)

I. Общие положения

Пульт управления резонансной системы включает в себя функции управления и измерения. В системе реализовано множество функций, таких как испытания, защита, измерение, синхронизации и т.д.  Система управления и измерения имеет 8 высокоскоростных каналов (100 кГц/канал), обеспечивающих высокую точность измерения и управления (16бит). Система  включает в себя функции записи измеренных и обработанных данных, формирование отчета, печать отчетов и т.д. Ж/К монитор отображает значения выходного напряжения для синхронизации, графики тока и напряжения, изменение выходного синусоидального напряжения, выходной ток и напряжение регулятора напряжения, а также имеет различные функциональные кнопки, основное рабочее состояние (пуск при нуле), аварийную сигнализацию и состояние индикаторов. Система высокоточна, стабильна  и надежна; соответствует действующим стандартам ГОСТ на измерительные системы.  Изолирующие элементы выполнены из стеклоэпоксида, установлен делитель, которые обеспечивают гальваническую развязку между измерительной и высоковольтной частью; обеспечивается электробезопасность от попадания высокого напряжения на рабочее место оператора.

II. Функции системы  управления

Система управления имеет режимы ручного и автоматического управления. После загрузки программы необходимо ввести параметры испытаний и выбрать ручной или автоматический режим. При выборе автоматического режима все операции и формирование отчета выполняются компьютером. В ручном режиме все операции выполняются оператором, затем формируется отчет. Система имеет простой интерфейс, который блокирует неиспользуемые функции во избежание сбоев в работе.

Основные функции системы  управления:

- Управление главным выключателем

- Отображение состояния главного выключателя

- Управление регулятором напряжения: регулирование выходного напряжения согласно ГОСТ, изменение скорости в заданных пределах. Испытания на электрическую прочность можно проводить ступенчато, от начальных значений испытательного напряжения, через заданные интервалы напряжения, устанавливая значение  времени испытания на каждой заданной ступени напряжения.

- Контроль состояния регулятора напряжения: контроль  выходного напряжения, тока, контроль состояния  концевых выключателей верхнего и нижнего пределов. Результат может быть выведен на дисплей.

- Контроль индуктивности реактора: регулирование индуктивности  реактора с помощью сервопривода изменением воздушного зазора реактора. Скорость изменения зазора сердечника можно регулировать в заданных пределах.

- Контроль положения регулируемого зазора сердечника реактора: отображение и  непрерывный контроль индуктивности воздушного зазора сердечника реактора и концевых выключателей.

- Автоматический заземлитель и отображение его состояния.

- Синхронное управление: в соответствии со значениями выходного напряжения и тока, регулируется  воздушный  зазор сердечника реактора для того, чтобы вся система находилась в состоянии резонанса; значения отображаются на экране.

- Защита от перегрузки по току: включает два уровня защиты. Один уровень защиты обеспечивает токовая отсечка, второй уровень защиты выполняется с помощью программного обеспечения. Токовая отсечка реализуется с помощью реле максимального тока, который срабатывает при превышении тока уставки.  Программное обеспечение защищает установку с помощью контроля токов и при превышении токовых значений выдает команду на отключение системы.

- Защита от перенапряжения: система управления и измерения автоматически снижает напряжение и отключает питание, когда напряжение выходит за заданные значения. Все данные отображаются на дисплее.

- Защита от короткого замыкания: система посылает сигнал на отключение питания в течение 10 мсек., при пробое  объекта испытания  или перекрытии.

- Кнопка аварийного отключения: для отключения питания вручную, при аварийной ситуации.

III. Функции измерительной системы

Измерительная система выполняет анализ, отображение, сохранение данных, преобразование аналоговых данных в натуральные значения. В системе  применяется   дискретизация  с высокоскоростным преобразованием для получения и обработки данных с высокой точностью, надежностью и скоростью обмена данными. Основным измерительным устройством является измерительная система ИС-50э.

Основные функции системы измерения

Аналоговый канал данных, дискретизация и скорость обмена приведены в таблице 1.

| № | Аналоговый сигнал | Разрешение | Скорость обмена данными |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выходное напряжение | 16 бит | 100 кГц |
| 2 | Выходной ток | 16 бит | 100 кГц |
| 3 | Выходное напряжение трансформатора | 16 бит | 100 кГц |
| 4 | Выходное напряжение регулятора | 16 бит | 100 кГц |
| 5 | Выходной ток регулятора | 16 бит | 100 кГц |

-  Запись осциллограммы: запись и отображение напряжения и тока в течение 30 секунд до пробоя и отключения.

- Сохранение осциллограммы и изображения кривой изменения  напряжения в формате BMP. Могут отображаться одновременно до 8 графиков, можно увеличивать, перемещать и т.д.

- Визуализация: показ точек напряжения и тока. Графики изменений U(t), I(t)

IV. Аппаратные средства

Компьютер: Ноутбук , 21'' LCD, процессор Р4, жесткий диск 500 Гб, память 2 Гб.

Карта ввода/вывода: 16 бит, 8 каналов, скорость обмена 100 кГц.

Принтер: по выбору Заказчика.

Пульт управления: полностью экранирован, бесперебойный источник питания.

Разделительный трансформатор: 400 ВА, уровень изоляции ≥ 2 кВ

Модель микроконтроллера: количество выходов: 51, полностью экранирован.

Аналоговый разделитель сигналов с развязкой: 8 каналов, 250 кГц, 2400 В

7. Комплект  поставки

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Высоковольтный резонансный трансформатор с регулируемой индуктивностью и повышающим трансформатором-возбудителем РТВ-300/50 | 1 |
|  | Заземлитель выхода трансформатора электромеханический | 1 |
|  | Шаровой разрядник для защиты выхода от перенапряжения РШ-100 | 1 |
|  | Высоковольтный делитель напряжения ДН-40э | 1 |
|  | Высоковольтный блок выпрямленного напряжения -ИПТ-60 | 1 |
|  | Регулятор напряжения РНО-20/0.38/0-0.65 | 1 |
|  | Блок управления в составе Рубильник видимого разрыва контактор, тиристорная схема защиты от КЗ и перенапряжения Цифровая автоматическая система управления и измерения | 1 |
|  | Контейнер - корпус | 1 |
|  | Ноутбук | 1 |
|  | Принтер лазерный | 1 |
|  | Кабель сетевой cверхгибкий 4х50 - 30 метров на барабане | 1 |
|  | Провод рабочего заземления 6 мм2 - 20 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке ) | 1 |
|  | Провод защитного заземления 16 мм2 - 20 метров на барабане | 1 |
|  | Провод высоковольтный (сверхгибкий, силиконовая резина ) – 20м. | 1 |
|  | Стойки диэлектрические с опорами для ограждения установки | 4 |
|  | Стойки со шнуром ограждения 20 метров | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Метрологический аттестат на измерительное оборудование | 1 |
|  | Программа и методика периодической аттестации разработанная ФГУП ВЭИ | 1 |

Предоставляются все необходимые исходные данные для проектирования и монтажа на месте эксплуатации.

Метрологическая поверка проводится один раз в год.

Ремонтопригоден в условиях эксплуатации. Состоит из серийно выпускаемых изделий и имеется доступ ко всем частям установки.

Гарантийный срок - 24 месяца.

Срок службы - 25 лет.

Высоковольтный отсек с резонансным 			Вид сбоку корпуса- контейнера

трансформатором, делителем напряжения,

шаровым разрядником и блоком выпрямленного

напряжения

Низковольтный отсек со шкафами питания, управления с контроллером MITSUBISHI

Шкаф регулятора напряжения автотрансформаторного с защитами от КЗ и перенапряжений ABB

Разъемы для подключения питания, ноутбука     Сигнальная лампа при проведении

для автоматического управления                 высоковольтных испытаний

Блок управления БУ-500							Высоковольтный блок ВБ-60/3

Высоковольтная установка испытания выпрямленным напряжением ИПТ-60/3000